产品技术参数：

产品尺寸

主机为：L250×W88×H213mm

吸引管：内径6mm±1mm，长度＞1.3m

引流瓶：550mL±40 mL

产品净重：3200克

主机净重：2000克

结构组成：由主机、引流瓶和电源适配器组成。其中主机由真空泵、内置可充电电池和控制系统组成。
工作电源：网电源或蓄电池

工作模式：持续吸引和间歇吸引工作模式
运行时间：1~99min范围内可设，定时误差±10%

电池运行时间：3小时（满电状态）

负压值范围：0kpa~35kpa，允差为4kpa

气体流量值：＜10 L/min
极限负压值：≤39 kpa

10、额定电压： 12 V

11、输入功率： 30 VA

12、电池容量: 2900 mAh

13、工作温度：5℃～40℃

14、相对湿度：≤80%

15、具有欠压和低电压提示功能

产品配置清单
	产品名称：
	医用负压吸引器（MJ-100）

	设备配置
	配置名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源适配器
	1个

	3
	引流瓶
	1个

	4
	引流管
	1根

	5
	过滤器
	1个

	6
	背带
	1根

	7
	说明书
	1份


