静脉腔内射频治疗系统参数要求
	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	系统组成
	射频发生器J-S40
	1台

	
	
	射频消融导管:多种型号，包括CFA、CFB、CFC、CFD，每种型号有多种规格。
	

	2
	发生器参数
	工作频率:480kHz±10%
	

	
	
	输出功率:40W+20%@200
	

	
	
	温度测量10℃~130℃±3℃
	

	
	
	温度控制95℃~120℃±3℃
	

	3
	发生器功能
	7英寸彩色触摸屏，多参显示，涵盖功率、温度、时间等
	

	
	
	消融导管在线监测功能，消融导管脱落及时警示:导管不在线时不输出功率
	

	
	
	消融导管规格型号自动识别功能，根据识别自动设置治疗参数，一键治疗
	

	
	
	工作状态指示灯，指示待机、工作、报警灯状态
	

	
	
	多种报警或提示信息显示，让用户实时了解发生器工作状态
	

	
	
	治疗时间结束时自动切断功率输出
	

	
	
	消融导管温度超出温度上限时报警并停止功率输出，保护病人免受伤害
	

	
	
	开机自检功能，及时反馈发生器健康状态
	

	4
	消融导管
	多种型号可选，CFA(带导丝腔)、CFB、CFC、CFD
	

	
	
	导管直径有2.3mm、2.0mm、1.6mm 三种
	

	
	
	导管长度有60cm、100cm两种
	

	
	
	加热单元长度有7cm、5cm、3cm、2cm、1cm五种
	

	
	
	导管标识清晰，易使用
	


