可视喉镜技术参数
	1、
	可视喉镜镜片参数

	1.1
	喉镜片采用医用级PC材料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒

	1.2
	标配满足至少5种不同体型的成人患者需求，配5种规格大小的成人型号的一次性使用喉

镜叶片，可增配重复使用型摄像部件不少于5种规格，还可增配小儿摄像部件以及对应的

一次性使用喉镜叶片3个规格以上

	1.3
	镜片可插入长度：110mm、103mm、99mm、93mm、87mm

	1.4
	镜片镜尖宽度：10.3mm、10.3mm、9.4mm、10.4mm、12.2mm

	1.5
	镜片插入部分厚度：14mm、12.5mm、12.8mm、13mm、12.9mm

	2、
	可视喉镜标准配置

	2.1
	高强度防护箱一只

	2.2
	主机（显示屏）一套

	2.3
	摄像部件一套

	2.4
	充电器一个

	2.5
	数据线一条

	3、
	可视喉镜技术要求

	3.1
	显示屏

	3.1.1
	高清广角显示屏≥3.5英寸，显示屏具有触摸操控功能

	3.1.2
	屏幕分辨率720*480

	3.1.3
	空间分辨率≥7.13lp/mm

	3.1.4
	屏幕旋转角度：前后：0º～160º，左右：0º～290º

	3.1.5
	具备拍照、录像、定格、回放等功能，标配32GB内存卡，可存储格式：JPG，MOV

	3.1.6
	摄像部件的亮度可根据需求进行调节，有4种亮度可供选择。

	3.1.7
	自带HDMI高清输出接口，可将视频信号进行输出显示于外接显示设备上

	3.1.8
	具备调整时间功能、可调整4种以上语言功能

	3.2
	摄像部件

	3.2.1
	摄像头像素为2368*1296 ，即≥300万

	3.2.2
	视场角≥70°±9°

	3.2.3
	有效景深：1mm～120mm

	3.2.4
	超强的防雾功能：开机即用，无需预热

	3.2.5
	光照度：≥3300lux，色温≥4500K

	3.3.6
	色彩还原能力：具有良好的24色还原能力

	3.3
	电池

	3.3.1
	采用进口锂电池，3.6V，3.5AH。

	3.3.2
	充电器输入:100～240V，50Hz,0.5Amax

	3.3.3
	充电器输出:5.0V，2.0A

	3.3.4
	电池容量≥3400mA

	3.3.5
	充电时间≤4h

	3.3.6
	电池放电时间≥2.5h

	3.3.7
	工作温度：5℃～+45℃  相对湿度≤93%RH，气压860hPa～1060hPa

	3.3.8
	运输、储存环境：湿度≤93%RH，温度：-40℃～70℃，大气压力：500hpa～1060hpa

	3.3.9
	充电接口为Type-C接口，除充电外还可读取数据，TF卡接口具有热插拔功能，可通过

数据输出线，将数据同步显示在外接显示器上

	3.4
	显示器和摄像部件分体式设计，采用航空接头的插拔式连接方式，操作简单，信号稳定。

	3.5
	产品适用于体型肥胖患者、成人、大龄儿童


可视喉镜主要配置

	序号
	名    称
	数量

	1
	主机（含显示屏、主板等）
	1套

	2
	摄像系统
	1套

	3
	一次性使用喉镜片（成人困难型）
	1个

	4
	一次性使用喉镜片（成人特大号）
	1个

	5
	一次性使用喉镜片（成人大号）
	1个

	6
	一次性使用喉镜片（成人中号）
	1个

	7
	一次性使用喉镜片（成人小号）
	1个

	8
	高强度防护箱
	1个

	9
	专用充电器
	1个

	10
	数据线
	1根

	11
	说明书、合格证、装箱单、验收单、资质
	1套

	备注
	


