洁净屏参数及配置

★1、洁净等级：百级（ISO 5级），提供药监局注册检测报告备查。

2、送风方向：垂直流送风,风机数量为2个。

★3、≥4英寸彩色液晶显示屏触摸控制、机械按键控制、遥控三种方式可以同时操控设备的全部功能，避免单纯的触摸控制屏沾水或戴手套操作不灵的弊端，提供产品控制面板图佐证。

4、控制面板上实时显示紫外线灯累计工作时间，为紫外线灯更换提供参考。

5、控制面板上实时显示过滤系统累计工作时间，为过滤器更换提供参考。

▲6、有紫外线灯寿命报警功能。

7、噪音：≤49dB，提供省级以上第三方检测报告备查。

8、插拔式支撑支架可静音移动，四个万向脚轮都有刹车功能。

9、三级过滤，无拼接高效过滤器、过滤袋、初效过滤网。

10、带LED灯照明系统、配紫外线灯。

11、外箱材质：冷轧钢板，静电喷塑。

12、风速：0.15-0.5m/s，风量600-1200m3/h。

13、风速控制：≥三档可调。

14、四边可360度滑动透明内围帘，长围帘与导轨之间的间隔配短围帘。

▲15、高效过滤器完整性：高效过滤器及其框架的连接处的漏过率≤0.01%，提供药监局注册检测报告备查。

16、斜倾式控制面板，且设计在主机的短边面，可有效避免实际安装过程中控制面贴墙等问题。

▲17、气流模式：在洁净区域内的气流应向外，不产生漩涡和回流，且无死点，提供药监局注册检测报告备查。

▲18、温升：持续运行2h以后，洁净区中心的温度不高于外环境温度2℃，提供药监局注册检测报告备查。

19、照明灯照度：≥300lx，提供药监局注册检测报告备查。

20、外尺寸：≥2300*1100*2100mm，内尺寸：≥2220*1000*1830mm。

21、安装时高度可现场调节，适应性强。

▲22、振幅：净振动振幅≤5μm，提供药监局注册检测报告备查。

▲23、有智能模式可开机一键可自动更换合理档位及手动更换档位两种模式同时供选择，更人性化。（提供实物照片，验收需要核查）。

▲24、紫外线辐射照度≥77μw/cm2，紫外辐射效率≥28%，辐射通量≥6W，提供医疗器械注册检验报告备查。

25、罩内沉降菌≤1CFU/皿（Ф90mm.30min），提供药监局注册检验报告备查。

26、罩内浮游菌≤5CFU/皿（Ф90mm.30min），提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的同品牌同品名同型号的检测报告佐证。

27、具有药监局医疗器械质量监督检验部门出具的《GB 9706.1-2020医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》强制国家标准的检测报告。

28、具有药监局医疗器械质量监督检验部门出具的《YY 9706.102-2021医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》检测报告。

29、内置尘埃粒子传感器、内置温、湿度传感器，提供佐证资料证明。

★30、须提供二类医疗器械注册证及生产许可证。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 2 | 台 |  |
| 2 | ≥4寸彩色液晶屏控制系统 | 1 | 套 | 可在线显示紫外线灯及过滤系统使用时间 |
| 3 | 围帘（厚） | 1 | 套 |  |
| 4 | 短围帘 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 1 | 个 | 无拼接 |
| 6 | 过滤袋 | 2 | 个 |  |
| 7 | 初效过滤网 | 2 | 个 |  |
| 8 | S型输液挂钩 | 4 | 个 |  |
| 9 | LED照明灯 | 1 | 盏 |  |
| 10 | 紫外线灯 | 1 | 盏 |  |
| 11 | 3P电源线 | 1 | 条 |  |
| 12 | 高度可现场调节机箱 | 1 | 套 |  |
| 13 | 插拔式支架 | 1 | 套 |  |
| 14 | 万向带刹车脚轮 | 4 | 只 |  |
| 15 | 尘埃粒子传感器1套 | 1 | 套 |  |
| 16 | 温湿度传感器1套 | 1 | 套 |  |