瞬态声耳声发射听力筛查仪技术参数

评估方法： 噪音加权平均，有效信号峰值计数

刺激声： 非线性点击序列

刺激声音量： 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异

点击率： 约 60 Hz
频率范围： 1.5 到 4.5 kHz
显示： 统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音音量

尺寸： 约202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in)
重量： 约240 g (8.5 oz)，不包括电池

         约280 g (9.9 oz)，包括电池

显示屏： 

       类型： 彩色液晶触摸屏

         尺寸： ≥3.5英寸

       分辨率： ≥240 x 320 像素

       背光类型： LED，可调整

小键盘：电阻式触摸屏操作（可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题

声音： 内置扬声器，用于发出击键和通过 / 参考声音

语言设置：包括中文在内，共5 种用户可选择语言

内存：患者内存容量： 最多≥ 250 名患者

      测试内存容量： 最少≥ 500 个测试
 坞站：既用于主机与电脑间的通信连接，又用于充电。
连接器：

 OAE 探头连接器：14 针 ODU Medisnap，适用于 OAE 探头或 ABR
                  耳耦合器电缆

实时时钟：集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与 个人计算机时钟同步

        精确度：最大偏差为 ≥12 分钟 / 年

        备份：从仪器中取下电池后，最少 5 天

运输与存放环境：

温度范围： -20 – +60°C (-4 – 140 °F)
湿度范围： 20-80 % 相对湿度，不结露

气压 500 hPa 到 1060 hPa
工作环境：

          工作模式： 连续

          温度范围： 10 – 40°C (50 – 104°F)
          湿度范围： 30-80 % 相对湿度，不结露

          气压 600 hPa 到 1060 hPa
预热时间：< 20 秒。注意，在寒冷环境中存放时应延长预热时间

标准：

      耳声发射： EN 60645-6， 2 型

      患者安全： • EN 60601-1，内部供电， BF 型， IPXO
                • U2601-1 ； CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90，

                • IEC 60601-2-26
                • IEC 60601-2-40
      电磁兼容性： EN 60601-1-2
电源和电池：

               电源电压： 正常为 3.70 V，

               最大电池功耗： 测量时为 1.5 W
               估计电池寿命： 连续使用≥ 8 小时 （基于典型使用情形。实际使用会影响电池寿命）

               在在坞站中的充电时间：充满 80% 4½ 小时

                                     完全充满 ≥6 小时

               电池类型： 可充电锂电池 3.7 V/1800 mAh (6.7 Wh)，完全充满
个人计算机接口

                     接口类型： USB 2.0，全速

                                USB 电源： 使用来自 USB 接口的 <100 mA 电流
               打印机 / 调制解调器接口：

                                         接口类型： RS232
                                         连接器类型： 6 极 Mini Din
探头重量：包括探头尖端在内的探头： 约 4.5 g
 探头方向：探头尖与探头线呈90度角，方便探头放入外耳道，并能更好地保持探头稳定，保证测试过程顺畅

配置单：
便携包1个

主机   1台

TE探头  1套

耳塞    1盒

探头尖  3个

坞站: 包括电源适配器和USB连接线   1套

充电电池 1块

清洁布  1块

用户手册  1本

软件光盘  1张

